BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI / GIẢI PHÁP

BẢNG 02: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI KIỂM THEO SD THỰC TẾ PHÒNG LAB (ĐÃ CHUẨN HÓA TRÊN APP)
(Dữ liệu chuẩn hóa đồng bộ trên ứng dụng MinhDucLab QC)

| Thông số xét nghiệm | Mức QC | Mean đích | SD thực tế Lab | CV% thực tế | Độ chệch Bias% | Sai số TE thực tế | Ngưỡng TEa | Kết luận TEa | Six Sigma (σ) | Đánh giá Six Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose Glucose | Normal | 5.51 mmol/L | 0.10 | 1.81% | 2.33% | 5.32% | 8.0% | ĐẠT (≤ TEa) | 3.13σ | Đạt chuẩn |
|  | High | 17.50 mmol/L | 0.35 | 2.00% | 1.71% | 5.01% | 8.0% | ĐẠT (≤ TEa) | 3.15σ | Đạt chuẩn |
| Urease (Ure) Urease (Ure) | Normal | 7.19 mmol/L | 0.18 | 2.50% | 1.53% | 5.66% | 12.0% | ĐẠT (≤ TEa) | 4.19σ | Tốt (Good ≥ 4σ) |
|  | High | 22.66 mmol/L | 0.55 | 2.43% | 1.56% | 5.57% | 12.0% | ĐẠT (≤ TEa) | 4.30σ | Tốt (Good ≥ 4σ) |
| Creatinin Creatinin | Normal | 94.60 µmol/L | 2.30 | 2.43% | 1.47% | 5.48% | 15.0% | ĐẠT (≤ TEa) | 5.57σ | Xuất sắc (≥ 5σ) |
|  | High | 354.00 µmol/L | 8.50 | 2.40% | 1.43% | 5.39% | 15.0% | ĐẠT (≤ TEa) | 5.65σ | Xuất sắc (≥ 5σ) |

BẢNG 03: TỔNG HỢP SO SÁNH HIỆU QUẢ TRƯỚC VÀ SAU KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI

| Thông số xét nghiệm | Mức QC | CV% Trước | CV% Sau | TE Trước | TE Sau | Ngưỡng TEa | Đánh giá TEa | Sigma Trước | Sigma Sau | Hiệu quả cải tiến Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose Glucose | Normal | 7.44% | 1.81% | 14.61% | 5.32% | 8.0% | Từ VƯỢT → ĐẠT CHUẨN | 0.76σ | 3.13σ | Tăng +2.37σ (Đạt chuẩn) |
|  | High | 5.31% | 2.00% | 10.47% | 5.01% | 8.0% | Từ VƯỢT → ĐẠT CHUẨN | 1.18σ | 3.15σ | Tăng +1.97σ (Đạt chuẩn) |
| Urease (Ure) Urease (Ure) | Normal | 7.51% | 2.50% | 13.89% | 5.66% | 12.0% | Từ VƯỢT → ĐẠT CHUẨN | 1.40σ | 4.19σ | Tăng +2.79σ (Mức Tốt) |
|  | High | 7.50% | 2.43% | 13.94% | 5.57% | 12.0% | Từ VƯỢT → ĐẠT CHUẨN | 1.39σ | 4.30σ | Tăng +2.91σ (Mức Tốt) |
| Creatinin Creatinin | Normal | 9.09% | 2.43% | 16.50% | 5.48% | 15.0% | Từ VƯỢT → ĐẠT CHUẨN | 1.49σ | 5.57σ | Tăng +4.08σ (Mức Xuất sắc) |
|  | High | 8.97% | 2.40% | 16.23% | 5.39% | 15.0% | Từ VƯỢT → ĐẠT CHUẨN | 1.51σ | 5.65σ | Tăng +4.14σ (Mức Xuất sắc) |

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

"Sau khi xây dựng và chuẩn hóa dải SD tích lũy nội bộ kết hợp ứng dụng phần mềm quản lý nội kiểm tự động (MinhDucLab QC), chất lượng xét nghiệm tại phòng xét nghiệm đã đạt được những bước tiến vượt bậc:

1. Kiểm soát chặt chẽ sai số ngẫu nhiên: Hệ số biến thiên (CV%) của cả 3 xét nghiệm giảm rõ rệt từ mức dao động 5.31% - 9.09% xuống chỉ còn 1.81% - 2.50% (giảm hơn 65% sự phân tán kết quả đo).

2. Đạt 100% giới hạn sai số toàn bộ cho phép (TEa): Sai số tổng thực tế (TE) giảm từ 10.47% - 16.50% xuống chỉ còn 5.01% - 5.66%, đưa toàn bộ các chỉ số vào vùng kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI C24 và Westgard (TE ≤ TEa).

3. Nâng cấp vượt bậc năng lực Six Sigma: Chỉ số Six Sigma tăng trưởng ngoạn mục từ mức không chấp nhận được (< 2.0σ) lên mức Đạt chuẩn (Glucose đạt > 3.1σ), mức Tốt (Ure đạt > 4.2σ) và mức Xuất sắc (Creatinin đạt > 5.6σ).

4. Tối ưu hóa vận hành & Giảm thiểu chi phí: Nhờ việc chuẩn hóa SD thực tế, quy trình kiểm soát đa quy tắc Westgard vận hành chính xác, loại bỏ hoàn toàn các cảnh báo giả, hạn chế tối đa việc phải chạy lại mẫu vô lý hoặc hiệu chuẩn (Calib) lãng phí hóa chất, đồng thời đảm bảo kết quả trả cho người bệnh có độ tin cậy và chính xác cao nhất."