BÁO CÁO THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NỘI KIỂM TRƯỚC KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI

BẢNG 01: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI KIỂM THEO ĐỘ LỆCH CHUẨN (SD) CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(Đối tượng nghiên cứu: Glucose, Urease/Ure và Creatinin)

| Thông số xét nghiệm | Mức QC | Mean đích | SD cũ (Hãng) | CV% cũ | Độ chệch Bias% | TE thực tế cũ | Ngưỡng TEa | Kết luận TEa | Six Sigma (σ) | Đánh giá Six Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose Glucose | Normal | 5.51 mmol/L | 0.41 | 7.44% | 2.33% | 14.61% | 8.0% | Không đạt (> TEa) | 0.76σ | Không chấp nhận (< 2σ) |
|  | High | 17.50 mmol/L | 0.93 | 5.31% | 1.71% | 10.47% | 8.0% | Không đạt (> TEa) | 1.18σ | Không chấp nhận (< 2σ) |
| Urease (Ure) Urease (Ure) | Normal | 7.19 mmol/L | 0.54 | 7.51% | 1.50% | 13.89% | 12.0% | Không đạt (> TEa) | 1.40σ | Không chấp nhận (< 2σ) |
|  | High | 22.66 mmol/L | 1.70 | 7.50% | 1.56% | 13.94% | 12.0% | Không đạt (> TEa) | 1.39σ | Không chấp nhận (< 2σ) |
| Creatinin Creatinin | Normal | 94.60 µmol/L | 8.60 | 9.09% | 1.50% | 16.50% | 15.0% | Không đạt (> TEa) | 1.49σ | Không chấp nhận (< 2σ) |
|  | High | 354.00 µmol/L | 31.75 | 8.97% | 1.43% | 16.23% | 15.0% | Không đạt (> TEa) | 1.51σ | Không chấp nhận (< 2σ) |

I. CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

1. Hệ số biến thiên (CV% cũ): CV% = (SD_hãng / Mean) × 100% (Phản ánh độ chụm/độ lặp lại khi dùng SD hãng).

2. Sai số toàn bộ thực tế (TE thực tế): TE = |Bias%| + 1.65 × CV% (Theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI C24 / Westgard ở độ tin cậy 95%).

3. Chỉ số Six Sigma (σ cũ): Sigma = (TEa - |Bias%|) / CV% (Đánh giá năng lực của phương pháp xét nghiệm theo thang đo quốc tế).

4. Thang phân loại Six Sigma trong y tế lâm sàng:
   • Sigma ≥ 6.0: Đẳng cấp thế giới (World Class)
   • 5.0 ≤ Sigma < 6.0: Xuất sắc (Excellent)
   • 4.0 ≤ Sigma < 5.0: Tốt (Good)
   • 3.0 ≤ Sigma < 4.0: Đạt yêu cầu tối thiểu (Marginal)
   • Sigma < 2.0: Kém / Không thể chấp nhận (Unacceptable).

II. NHẬN XÉT VÀ THUYẾT MINH THỰC TRẠNG (ĐƯA VÀO BÁO CÁO GIẢI PHÁP)

"Trước khi triển khai đề tài, phòng xét nghiệm áp dụng độ lệch chuẩn (SD) do nhà sản xuất công bố trên tờ insert của mẫu kiểm chuẩn (IQC). Do dải SD của nhà sản xuất được xây dựng rộng để dung hòa nhiều dòng máy và điều kiện phòng xét nghiệm khác nhau, nên hệ số biến thiên (CV%) rất cao (dao động từ 5.31% đến 9.09%).

Hệ quả thực tế:
1. Sai số tổng thực tế (TE) của cả 3 xét nghiệm Glucose, Ure và Creatinin ở cả 2 mức nồng độ (Normal và High) đều vượt quá ngưỡng sai số tối đa cho phép (TE > TEa), trong đó Glucose Normal vượt tới 14.61% so với ngưỡng 8.0%, Creatinin Normal vượt tới 16.50% so với ngưỡng 15.0%.
2. Toàn bộ các chỉ số Six Sigma đều dưới 2.0σ (chỉ dao động từ 0.76σ đến 1.51σ), thuộc mức chất lượng kém / không được chấp nhận trong quản lý chất lượng y tế.

Thực trạng trên chứng minh việc phụ thuộc vào SD của nhà sản xuất không phản ánh đúng năng lực thực tế của thiết bị tại cơ sở, đồng thời làm giảm hiệu quả kiểm soát sai số nội kiểm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thực hiện giải pháp: 'Xây dựng dải SD thực tế tích lũy của phòng xét nghiệm để kiểm soát chất lượng đạt chuẩn TEa và nâng cao năng lực Six Sigma'."